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第1章 [bookmark: _Toc25044][bookmark: OLE_LINK2]招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]项目概况
怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年09月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089
项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目
预算金额（含税）：293.34万元
最高限价（含税）：293.34万元
采购需求：怒江傈僳族自治州中医医院拟采购血透体重秤1台、心电监护仪5台、血液透析机（单泵）7台、血液透析机（双泵）4台、血液透析水处理系统（热消毒）1套、集中供液系统1套、污物处理桶5个、除颤监护仪1台、动态血压记录仪2台、等离子空气消毒机（壁挂式)8台、紫外线消毒机（壁挂式）2台、等离子空气消毒机（移动式）1台、抢救车1台、注射泵11台、大号治疗车1台、中号治疗车5台、轮椅1台、病历车1台、血液灌流机1台，中标人需完成标的物的安装调试，并一次性通过验收，设备质量应满足国家及行业现行相关标准及规范。
合同履行期限：合同签订后20个日历天内完成设备的安装调试及验收。
本项目（否）接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目；
（1）怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%；
3.本项目的特定资格要求：
3.1根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，若投标人所投产品被列入《医疗器械分类目录》内的必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求执行，若未列入《医疗器械分类目录》内的不作强行要求：
①所投产品被列入《医疗器械分类目录》内，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械；
②所投产品未被列入《医疗器械分类目录》内，投标人须提供相关证明材料或书面声明；
3.2投标人在递交投标文件截止之日前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为信息记录；（由采购代理机构统一上网查询）
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.5投标人须保证使用方在设备和配套软件产品使用期不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉，提供承诺函。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取招标文件
时间：2025年08月18日至2025年08月25日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；
地点：政采云平台线上（https://www.zcygov.cn/）。
方式：凡 有 意 参 加 投 标 者 ， 须 在 政 采 云 平 台 办 理 数 字 证 书 （ CA ） ， CA 申 领 链 接 ：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价：0元
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2025年09月08日09点30分（北京时间）；
地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目:
保证金金额：10000.00（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、电汇、网银、转账等非现金方式
保证金缴纳截止时间：2025年09月08日09点30分
其他：
1、本项目公告发布媒体：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《怒江州中医医院官网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
★2、投标人须对本项目所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。
3、质量标准：满足国家及行业现行相关标准及规范。
4、本项目接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
5、注意事项：
5.1本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；
5.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
5.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并 通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；
5.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666； 云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：怒江傈僳族自治州中医医院
地  址：云南省怒江州泸水市大练地街道办怒江州中医医院
联系方式：0886-3051880
2.采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65425389
3.项目联系方式
项目联系人：王彬宇、戴士程、刘阳、邓昭帅
电　话：0871-65425389
[bookmark: _Toc20193]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc2972][bookmark: _Toc33095529][bookmark: _Toc101004081]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	怒江傈僳族自治州中医医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目
项目编号：NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089

	3.1
	招标范围
	怒江傈僳族自治州中医医院拟采购血透体重秤1台、心电监护仪5台、血液透析机（单泵）7台、血液透析机（双泵）4台、血液透析水处理系统（热消毒）1套、集中供液系统1套、污物处理桶5个、除颤监护仪1台、动态血压记录仪2台、等离子空气消毒机（壁挂式)8台、紫外线消毒机（壁挂式）2台、等离子空气消毒机（移动式）1台、抢救车1台、注射泵11台、大号治疗车1台、中号治疗车5台、轮椅1台、病历车1台、血液灌流机1台，中标人需完成标的物的安装调试，并一次性通过验收，设备质量应满足国家及行业现行相关标准及规范。

	3.2
	交货期、交货地点、质量标准、交货方式
	交货期：合同签订后20个日历天内完成设备的安装调试及验收。
交货地点：怒江傈僳族自治州中医医院指定地点。
质量标准：满足国家及行业现行相关标准及规范。
交货方式：货物送至采购人指定地点，并完成场地改造、设备就位、组装、调试及验收。

	★4.1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	1.投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有工商行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织或自然人，提供营业执照或其他组织证明文件或自然人身份证（扫描件）；
2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：1）2022年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）。3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件；
3.投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供2024年05月（含05月）至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件），成立未满6个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；
4.投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2024年05月（含05月）至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件），成立未满6个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；
5.投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）；
6.投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
7.法律、行政法规规定的其他条件；

	★4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.3
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.6
	是否接受联合体投标
	不接受

	10.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	14.1
	构成投标文件的其他资料
	1、售后服务机构技术力量说明；
2、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料；
3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★16.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”。

	★16.5
	备品备件
	本次招标（■要求 □不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至质保期内正常、连续地使用所必须的备品备件均须填报，费用计入投标报价中，若因投标人未全部填报，而在项目执行过程又使用到的备品备件，须由投标人提供，由此产生的费用由中标人自行承担。

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，可以分包。

	20.1
	投标文件的编制
	投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

	★21.1
	投标保证金
	缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、电汇、网银、转账等非现金方式；
保证金金额：¥10000.00元（人民币壹万元整）
缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
开户名称：云南招标股份有限公司
开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；
开户账号：010000025776；
保证金收取：
1.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负；
2.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负；
3.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负；
4.以保函方式提交的，保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。银行保函的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。
5.以保证保险方式提交的，保险申请人必须是供应商，受益人必须是采购人；保险必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。保险的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。                                                 
保证金退还：
1）以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；
2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；
3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。
注：
1、保证金应从对公账户中转出。
2、保证金可缴纳至上述银行账户中。
3、每项目、每标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意，财务电话：0871-65310700。
4、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。
5、根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文的规定，本项目减免投标保证金，减免后实际收取保证金金额为10000元。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法

	31.1
	履约担保（履约保证金）
	合同金额10%以内。

	34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、缴纳招标代理服务费。
2、与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	中标服务费发票开具说明：
需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上：增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。

	3）
	投标人在递交投标文件时需要递交的其他证照资料
无

	4）
	本项目不组织统一现场踏勘，投标人可自行踏勘。
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一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前表”。
2. 资金来源
2.1财政资金，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、质量标准、交货方式：见“投标人须知前附表”。
★4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明材料：内容详见“投标人须知前附表”；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见“投标人须知前附表”。
4.3投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，特定条件见“投标人须知前附表”。
4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.5信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.5.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。
4.5.2信用信息查询的截止时点：开标前。
4.5.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于开标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录对投标人进行信用信息查询，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.5.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.5项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.7 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5.投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。
7.质疑
7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料（包含加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件）。
联系部门：招标九部
联系电话：0871-65425389
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号办公楼417室
7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
7.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc321836357]8.投诉
8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
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9. 招标文件构成
9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  项目需求及技术要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清
10.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在“投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。
10.2采购代理机构将在政采云平台答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
11. 招标文件的澄清或者修改
11.1采购代理机构可以在投标截止时间至少15日前，对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的。发出必要澄清或者修改的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，且距投标截止时间不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
11.2采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，通过在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告的形式，通知获取招标文件的潜在投标人。
11.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
11.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
11.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
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12. 投标文件编写注意事项
12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
13. 投标的语言及计量单位
13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
13.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
14. 投标文件构成
14.1投标人编写的投标文件应按第四章“投标文件格式”要求填写，构成投标文件其他资料详见投标人须知前附表。
14.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
15. 投标文件的格式要求
15.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
16. 投标报价
★16.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，单价限价详见“第五章项目需求及技术要求”，若投标人的投标报价超过最高限价或单价限价的，按不实质性响应招标文件要求处理。
16.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
16.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于投标产品的出厂价，运杂费用、技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
16.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。
16.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件，备品备件费用包含在投标报价中。
16.6运杂费用：即投标货物到项目地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
16.7技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16.8投标货币：投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
20.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一签名或电子签章，要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
★21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”的规定提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，保证金的退还方式详见投标人须知前附表。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）中标人在收到中标通知书后，无不正当理由不与采购人签订合同。在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 
（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）其他法律法规要求不予退还保证金的情形。
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22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目招标公告。
22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。
23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

[bookmark: _Toc33095534][bookmark: _Toc141099645][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc101004086]五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
24.4 开标工作人员将做开标记录。
24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
[bookmark: _Toc191374422]26.2评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按优先采购小型或微企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）产品的原则确定，若上述条件均相同，由评标委员会通过记名投票的方式，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.7款规定处理。
★26.9按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
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28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书是合同的一个组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
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32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按以下货物招标收费标准向中标人收取招标代理服务费：
	中标金额
（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。
34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
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[bookmark: _Hlk204851205]第三章 合同书样式及主要条款
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	序号
	内      容

	1
	交货期、交货地点、交货方式及质量标准
1）交货期：合同签订后20个日历天内完成设备的安装调试及验收。
2）交货地点：怒江傈僳族自治州中医医院指定地点。 
3）交货方式：货物送至采购人指定地点，并完成场地改造、设备就位、组装、调试及验收。

	2
	付款方式（具体以签订合同内容为准）：
1、合同签订生效后，支付合同金额的30%到乙方指定账户；
2、设备到货后，支付合同金额的40%到乙方指定账户；
3、验收通过后，支付合同金额的30%到乙方指定账户；
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鉴于怒江傈僳族自治州中医医院于    年    月    日以公开招标的形式对  进行了采购。经评委工作组评定，         为该项目成交供应商。现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、诚实、信用原则，经 怒江傈僳族自治州中医医院 (甲方)和    (乙方)充分、友好协商，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一、产品、价格、厂家、型号等如下：（见附件）
	序号
	产品名称
	品牌
	生产厂家
	型号
	单价
	总价
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	
	

	合同总金额（大写）人民币：                  ，小写：               元。
注：合同总金额包含但不限于备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险、税费等一切费用。


二、交货方式、交货地点、交货时间
2.1交货方式：货物送至采购人指定地点，并完成场地改造、设备就位、组装、调试及验收。
2.2交货地点：怒江州中医医院指定地点。       
2.3 交货时间：合同签订后   个日历天内完成设备的安装调试及验收。          
三、供货清单及内容：见招标文件。
四、付款方式、条件。
[bookmark: _Toc580]4.1付款方式：
（1）合同签订生效后，支付合同金额的30%到乙方指定账户，即人民币大写：  ，小写：    元；
（2）设备到货后，支付合同金额的40%到乙方指定账户，即人民币大写：       ，小写：      元；
（3）验收通过后，支付合同金额的30%到乙方指定账户，即人民币大写：       ，小写：      元。
[bookmark: _Toc3267]4.2交货条件：
现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。
a.金额为有关合同货物价格100%的正式发票。
b.制造厂家出具的货物质量合格证书。
c.甲方已收讫货物的验收凭证。
d.甲方签发的验收合格证明。
五、质量要求和技术标准
满足国家及行业现行相关标准及规范。
六、安装调试服务及技术资料应严格按照公开招标文件中所列明的条款执行。
七、产品验收
7.1验收方式：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收；
7.2按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
八、质量保证
8.1乙方保证按合同完成采购项目，并保证提供的货物是全新、符合采购文件规定，并终身负责维修。质量保证期内，除人为因素外，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方免费提供。
8.2免费质保期：交付验收合格之日起：质保     年，保修期后，仅收取配件成本费维修，免人工费用(自然灾害及人为故意损坏除外)。
8.3乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后在  小时内响应，保证   小时内到达现场，   小时内处理完毕；保证采购用在合同货物或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；任何时候，乙方均不免除因货物本身的缺陷所应负的责任。
九、知识产权：
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
十、保密条款 
乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。
十一、违约责任
11.1如果乙方未能按合同约定的30日内（自然日）交付货物的（因不可抗力致使合同无法履行的除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期或是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的30％。
11.2如果乙方未能按合同约定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的1％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
十二、违约终止合同
12.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后7天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：
12.1.1如果乙方未能在合同约定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
12.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
十三、不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
十四、法律适用和争议解决：
14.1.本合同适用中华人民共和国法律；
14.2.在本合同签订后，因订立、履行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院（即  泸水市人民法院）提起诉讼。
十五、其他约定
15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方另行协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
15.3本合同一式五份，经双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字后生效，甲方、乙方各执两份，送政府采购办公室备案一份，每份均具有同等效力。

	
      甲方(采购人)名      称：
	怒江傈僳族自治州中医医院

	地      址：
	云南省怒江州泸水市大练地街道办怒江州中医医院

	邮      编：
	673199

	法定代表人或
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	0886-3051880

	        开 户 银行：
	建行六库人民路支行

	账      号：
	53001756136050524166

	乙方(供应商)名      称：
	

	地      址：
	

	邮      编：
	

	法定代表人或
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	

		                 开 户 银 行：
	

	账      号：
	

	
	

	
	






怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目 
廉政协议书

甲方（采购方）：怒江傈僳族自治州中医医院
住所：云南省怒江州泸水市大练地街道办怒江州中医医院
乙方（供货方）： 
住所： 
    为加强廉政风险防控建设，保证正常医疗秩序，营造风清气正的环境，纠正医疗行业不正之风，杜绝商业贿赂行为，确保甲乙双方在药品、卫材、器械设备、行政后勤物资采购，基本建设及提供其他服务过程中（以下简称购销活动）廉洁自律、秉公行事，特签订本廉政协议书谨供双方共同遵守。
一、甲乙双方在购销活动中，严格遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规及政策。
二、甲方工作人员在药品、医用耗材、医疗设备器械、行政后勤物资采购、基本建设或其他服务采购等工作中不得向乙方索要或接受乙方现金、有价证券、贵重物品、支付凭证、回扣提成等，不得参加乙方提供的免费旅游或高档娱乐消费活动。
三、甲方药品器械管理人员、物资设备采购人员和医务人员要严格遵守采购、信息安全等制度，不得私自采购药品器械、卫材及物资设备，不得进行违规统方。
四、乙方人员在购销过程中不得向甲方有关人员赠送钱物、礼品、提成、回扣等贿赂行为或其他变相贿赂活动。甲方对每月使用量在前十位的药品进行定期统计监控，如发现有临床促销、提成、回扣、统方等行为，甲方有权停止采购、使用该产品，因此造成的一切后果由乙方负责。
五、甲乙双方严格遵守购销合同，乙方提供证照齐全、质量合格、疗效确切、安全可靠的产品（药品、卫生材料、高值耗材、试剂、医疗器械设备）并做好售后服务工作；甲方严格执行质量验收入库制度，不得刁难乙方或无故拖延支付货款。
六、甲方对药品、医用耗材、医疗器械设备、行政后勤物资等按现行有效的相关法律法规及政策的规定要求进行采购，坚持公平、公正、公开的原则，接受社会监督。
七、甲方对符合规定要求的基本建设项目、后勤服务社会化项目依法依规进行公开招标采购，坚持公平、公正、公开的原则，接受社会监督。
八、乙方应严格遵守卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，如乙方被列入当地商业贿赂不良记录或纪检部门已作相关要求，甲乙双方停止立即购销合作关系，两年内不再合作。
九、上述条款查证以甲方所在地纪检部门反馈意见或甲方纪检和行政部门查实情况为准。
十、本协议书壹式六份，甲方执三份，乙方执壹份，代理机构壹份，每份均具有同等法律效力；在签订购销合同时签订，自双方签字之日起生效。







甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                                 法定代表人或代理人：                法定代表人或代理人：            
日期：   年  月  日                 日期：   年   月


第四章  投标文件格式
[bookmark: _Toc141099651][bookmark: _Toc101004092][bookmark: _Toc6468][bookmark: _Toc13665001][bookmark: _Toc213141093]一、开标一览表
项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目
项目编号：NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089
	投标总报价（元）
	交货期
	交货地点
	投标保证金形式
	备注

	
	
	
	
	



投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期：年月日
[bookmark: _Toc25156][bookmark: _Toc101004094][bookmark: _Toc13665002][bookmark: _Toc141099652]
二、资格文件
[bookmark: _Toc23054]（一）投标人信息表
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	



[bookmark: _Toc141099654][bookmark: _Toc13665004][bookmark: _Toc493600016][bookmark: _Toc213141104][bookmark: _Toc101004096][bookmark: _Toc13445]附营业执照或身份证明文件
投标人根据自身实际情况提供下述证明材料之一：
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；
5）其他。


[bookmark: _Toc28941][bookmark: _Toc141099655][bookmark: _Toc493600018][bookmark: _Toc13665006][bookmark: _Toc101004097][bookmark: _Toc493600020][bookmark: _Toc12732][bookmark: _Toc13665008][bookmark: _Toc141099657][bookmark: _Toc101004099]（二）投标人财务状况报告
投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，证明材料可为以下三者之一：
1）2022年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）；
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）。
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

 
[bookmark: _Toc101004100][bookmark: _Toc141099658][bookmark: _Toc13665009][bookmark: _Toc493600021]

[bookmark: _Toc16363]（三）投标人依法缴纳税收的证明材料
 
[bookmark: _Toc13665010][bookmark: _Toc101004101][bookmark: _Toc493600022][bookmark: _Toc141099659]

[bookmark: _Toc11722]（四）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
 
[bookmark: _Toc493600023][bookmark: _Toc13665011][bookmark: _Toc101004102][bookmark: _Toc141099660]

[bookmark: _Toc19864]（五）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函

 
[bookmark: _Toc101004103][bookmark: _Toc13665012][bookmark: _Toc141099661][bookmark: _Toc493600024]

[bookmark: _Toc23010]（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


（投标自行承诺及说明，内容自拟）


投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或电子签章）
日期：年月日



注：
1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


[bookmark: _Toc14870]（七）信誉说明
致：   （采购人名称）   
我公司参加贵单位组织的 怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目 公开招标采购活动，我公司同意招标文件中信用记录查询的规定。


供应商：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期：年月日







[bookmark: _Toc29106]

（八）投标人无直接控股、管理关系书面声明函
（采购人名称）：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与本项目同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 

投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或电子签章）
日期：年月日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。






[bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc101004107][bookmark: _Toc141099666][bookmark: _Toc13665018][bookmark: _Toc327190555]
（九）未提供相关服务承诺书
（采购人名称）：
我公司参加贵单位组织的怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目采购活动，现承诺如下：
1、我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
我公司确保承诺的真实性，若因为公司虚假承诺带来的后果，由我公司全权承担。





投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期：年月日



（十）知识产权承诺书
（采购人名称）：
我公司参加贵单位组织的 怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目 采购活动，现承诺如下：
1、我公司保证使用方在设备和配套软件产品使用期不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉；
我公司确保承诺的真实性，若因为公司虚假承诺带来的后果，由我公司全权承担。





投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期：年月日


（十一）法律、行政法规规定的其他条件
（采购人名称）：
我公司参加贵单位组织的 怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目 采购活动，现承诺如下：
1、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件；
2、其他：              。
我公司确保承诺的真实性，若因为公司虚假承诺带来的后果，由我公司全权承担。


投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期：年月日



（十二）医疗器械相关许可证/备案证等
根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，若投标人所投产品被列入《医疗器械分类目录》内的必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求执行，若未列入《医疗器械分类目录》内的不作强行要求：
①所投产品被列入《医疗器械分类目录》内，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械；
②所投产品未被列入《医疗器械分类目录》内，投标人须提供相关证明材料或书面声明。


（十三）非联合体投标声明
（格式自拟）







投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）
日期： 年 月 日


[bookmark: _Toc8548]
三、商务报价部分
[bookmark: _Toc101004108][bookmark: _Toc493600031][bookmark: _Toc13665019][bookmark: _Toc141099667][bookmark: _Toc10104]（一）投 标 函
致： （采购人名称） 
我方仔细研究了怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目（项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089）项目招标文件的全部内容，我公司愿意参加本次投标活动，并提交电子投标文件。
据此函，我方同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求和货物报价表，我方愿以开标一览表中填报的投标总报价作为报价，并在  （交货期）   完成设备的安装调试及验收。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址： 邮政编码：
电话：传真：
开户名称：
开户银行：
帐    号：
投标人（电子签章）：
法定代表人（签名或电子签章）：
   年       月       日
招标文件


[bookmark: _Toc13665021][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc101004109][bookmark: _Toc141099668][bookmark: _Toc493600033]（二）货物报价表
项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目                     
项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089

	序号
	设备名称
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	医疗器械注册证号
	制造商规模类型
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	血透体重秤
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	心电监护仪
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	3
	血液透析机（单泵）
	
	
	
	
	
	7
	
	
	

	4
	血液透析机（双泵）
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	血液透析水处理系统（热消毒）
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	集中供液系统
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	污物处理桶
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	8
	除颤监护仪
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	动态血压记录仪
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	10
	等离子空气消毒机（壁挂式) 
	
	
	
	
	
	8
	
	
	

	11
	紫外线消毒机（壁挂式）
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	12
	等离子空气消毒机（移动式）
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	抢救车
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	14
	注射泵
	
	
	
	
	
	11
	
	
	

	15
	大号治疗车
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	16
	中号治疗车
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	17
	轮椅
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	18
	病历车
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	19
	血液灌流机
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	总计（元）：



注：
★1、投标人必须将招标文件第五章“项目需求及技术要求”中采购货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、投标报价包括但不仅限于投标产品的出厂价，运杂费用、技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
3、“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。
★4、若投标人的投标报价超过最高限价或单价限价的，按不实质性响应招标文件要求处理。

投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或电子签章）
日期：年月日
招标文件

[bookmark: _Toc141099669][bookmark: _Toc25646][bookmark: _Toc101004110]（三）法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


注:附法定代表人身份证（扫描件）。


投标人：（电子签章）

年月日


 
[bookmark: _Toc213141107][bookmark: _Toc493600019][bookmark: _Toc141099656][bookmark: _Toc13665007][bookmark: _Toc101004098]

[bookmark: _Toc25433]（四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目（项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

投标人：（电子签章）
法定代表人：（签名或电子签章）
日期：年月日

_________________________________________________________________________________
	附： 
						

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	




注:1.附委托代理人身份证（扫描件）。
2.有委托代理人的情况填写，没有委托代理人则无需填写。
3.有委托代理人需要填写此表时，需要确保委托代理人为投标人本单位员工，提供委托代理人社保缴纳记录证明。


（五）无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的响应文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函。如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。  

投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或电子签章）
日期：年月日



（六）中小企业证明材料
6.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日 期

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


注：
上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。
4.本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中的“（二）工业”。
5. 若采购项目包含多个标的物的，须按招标文件第五章“项目需求及技术要求”中采购货物逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具，加盖投标人电子公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（项目名称）                                                                           招标编号： 
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业
[bookmark: _Toc13665024][bookmark: _Toc32309][bookmark: _Toc141099670][bookmark: _Toc101004111]6.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：




注：1、若投标人不属于残疾人福利性单位的，则不需要填写此声明函；
2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
 
[bookmark: _Toc13665025][bookmark: _Toc101004112][bookmark: _Toc141099671]

[bookmark: _Toc27854]6.3监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：若投标人不属于监狱企业的，则不需要提供证明文件。


[bookmark: _Toc101004113][bookmark: _Toc213141100][bookmark: _Toc493600035][bookmark: _Toc13665026][bookmark: _Toc12969][bookmark: _Toc141099672]（七）商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：质保期、交货期、交货地点、交货方式、质量标准、付款方式等要求。
项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目          
项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

[bookmark: _Toc141099673][bookmark: _Toc213141101][bookmark: _Toc101004114][bookmark: _Toc493600036][bookmark: _Toc13665027]

[bookmark: _Toc5399]（八）备品备件明细表
	序号
	名称
	型号和规格
	生产制造商名称、国别
	数量
	计量单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.本次招标要求提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至质保期内正常、连续地使用所必须的备品备件均须填报，费用计入投标报价中，若因投标人未全部填报，而在项目执行过程又使用到的备品备件，须由投标人提供，由此产生的费用由中标人自行承担。
2.投标人可根据实际情况拓展本表。



（九）售后服务

包括但不限于：
1、交货计划及保障措施；
2、质量保证措施；
3、售后服务响应时间、售后服务体系及保障措施；
4、其他。
 
[bookmark: _Toc18628][bookmark: _Toc13665030][bookmark: _Toc101004117][bookmark: _Toc507408991][bookmark: _Toc141099677][bookmark: _Toc493600039]
（十）培训方案

（格式自拟）



[bookmark: _Toc120277435]（十一）配置清单
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方附属设备及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。

（十二）投标保证金缴纳凭证



（十三）构成投标文件商务部分的其他资料

[bookmark: _Toc101004118][bookmark: _Toc13665031][bookmark: _Toc141099678][bookmark: _Toc17545]
四、技术部分
[bookmark: _Toc101004119][bookmark: _Toc13665032][bookmark: _Toc493600041][bookmark: _Toc213141099][bookmark: _Toc10904][bookmark: _Toc141099679]（一）技术规格偏离表
请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章“项目需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表。
项目名称：怒江州中医医院血透室医疗设备采购项目          
项目编号： NJZC2025-G1-00387-YZGF-1089
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。
2、序号应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（若招标文件第五章《项目需求及技术要求》二、技术要求中对某项技术参数提出特定技术支持材料的，以要求的特定技术支持材料为准。未做要求的，技术支持资料可以为制造商出具技术白皮书、产品彩页、宣传资料、图纸资料或第三方出具的产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等）。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签名或电子签章）
日期：年月日
 
[bookmark: _Toc13665033][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc493600042][bookmark: _Toc101004120][bookmark: _Toc141099680]

（二）技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：
1.投标人基本情况（组织机构、服务能力、为保证项目运行所必须的人员等）概述；
2.投标人技术支持资料（若招标文件第五章《项目需求及技术要求》二、技术要求中对某项技术参数提出特定技术支持材料的，以要求的特定技术支持材料为准。未做要求的，技术支持资料可以为制造商出具技术白皮书、产品彩页、宣传资料、图纸资料或第三方出具的产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等）；
3.项目实施方案；
4.供货能力证明材料（包括投标产品合法来源渠道的证明文件（包括但不限于代理协议、销售协议等））；
5.投标人提出的合理化建议；
……


 
[bookmark: _Toc13665035][bookmark: _Toc101004122][bookmark: _Toc141099682][bookmark: _Toc493600044][bookmark: _Toc28659][bookmark: _Toc21439443][bookmark: _Toc71626203]（三）节能产品/环境标志产品承诺书（按需提供）
致     （采购人名称）        ：
本单位承诺，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的     （产品名称）     为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况。
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附节能产品/环境标志产品认证证书或相关截图；



（四）构成投标文件技术部分的其他资料


[bookmark: _Toc32578]
第五章  项目需求及技术要求
一、项目需求一览表
	序号
	★是否接受进口产品
	设备名称
	数量
	计量单位
	单价限价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	否
	血透体重秤
	1
	台
	8000.00 
	8000.00 
	

	2
	否
	心电监护仪
	5
	台
	12800.00 
	64000.00 
	

	3
	否
	血液透析机（单泵）
	7
	台
	150000.00 
	1050000.00 
	

	4
	是
	血液透析机（双泵）
	4
	台
	230000.00 
	920000.00 
	

	5
	否
	血液透析水处理系统（热消毒）
	1
	套
	280000.00 
	280000.00 
	

	6
	否
	集中供液系统
	1
	套
	390000.00 
	390000.00 
	

	7
	否
	污物处理桶
	5
	个
	100.00 
	500.00 
	

	8
	否
	除颤监护仪
	1
	台
	45000.00 
	45000.00 
	

	9
	否
	动态血压记录仪
	2
	台
	11000.00 
	22000.00 
	

	10
	否
	等离子空气消毒机（壁挂式) 
	8
	台
	5000.00 
	40000.00 
	

	11
	否
	紫外线消毒机（壁挂式）
	2
	台
	4000.00 
	8000.00 
	

	12
	否
	等离子空气消毒机（移动式）
	1
	台
	8000.00 
	8000.00 
	

	13
	否
	抢救车
	1
	台
	4800.00 
	4800.00 
	

	14
	否
	注射泵
	11
	台
	3200.00 
	35200.00 
	

	15
	否
	大号治疗车
	1
	台
	1500.00 
	1500.00 
	

	16
	否
	中号治疗车
	5
	台
	1200.00 
	6000.00 
	

	17
	否
	轮椅
	1
	台
	400.00 
	400.00 
	

	18
	否
	病历车
	1
	台
	4000.00 
	4000.00 
	

	19
	否
	血液灌流机
	1
	台
	46000.00 
	46000.00 
	

	核心产品：血液透析机（单泵）
	

	采购标的物所属行业：（二）工业
	


说明：
1.请投标人对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（若招标文件第五章《项目需求及技术要求》二、技术要求中对某项技术参数提出特定技术支持材料的，以要求的特定技术支持材料为准。未做要求的，技术支持资料可以为制造商出具技术白皮书、产品彩页、宣传资料、图纸资料或第三方出具的产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等）。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。



二、技术要求
（一）血透体重秤
1.最大称重≥300kg；
2.检定分度值:≥100g；
3.配称重轮椅；
4.高精度A/D转换，可读性达1/30000传感器；
5.供桥电压:待机时间至少48h；
6.具备打印功能，配多卷打印纸，可连接蓝牙或WIFI；
7.使用温度约:-10℃~45℃；
8.结构:超低台面设计，两边带扶手，充分考虑病人轮椅上行舒适方便；
9.磨防滑且保护秤盘不生锈；
10.配硅胶防滑垫；
11.配通讯接口，可连接医院系统；
12.功能:计重、置零、去皮、清皮、单位转换、仪表节电、电池低电压指示、自动关机等。
（二）心电监护仪
（1）基本参数
1.一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理。
*2.≥10英寸彩色液晶显示屏，屏幕亮度自动调节，可用按钮、旋钮进行操作，支持触摸屏。
3.监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温等。
4.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，具有扩展、监护、手术模式。
*5.心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。
6.导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。
*7.无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式。
8.具备24小时血压动态分析。
9.可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态。
10.呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群。
11.具有报警集中设置功能，图形化报警显示。
12.具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥2400组NIBP测量结果存储，≥3000个参数报警事件以及事件发生时刻相关的参数波形。
13.具备≥72小时全息波形存储与回顾功能。
14.具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分。
15.标配锂电池工作时间可达4小时以上，可升级到8小时。
16.具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网。
17.它床观察可支持15台以上床边机。
18.监护仪设备支持升级物联网功能能，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。
（2）配置清单
1.主机1台；
2.锂电池1个；
3.心电电缆及延长线1条3导扣式；
4.心电电极片20片；
5.血氧探头1个成人指套式；
6.血压袖带	2套 ；
7.PVC气管	1根；
8.电源线1条；
9.使用说明书1本中文；
10.保修卡1 份；
11.合格证1份；
12.装箱单2份。	
（三）血液透析机（单泵）
1.高分辨率彩色液晶屏，中文操作界面。
2.设备开机强制自检，不可跳过，确保患者治疗安全。
3.设备完全水电上下分离设计，单独水路控制系统，增加设备安全性。
4.密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统：脱水速度调定范围为0.00L/h～4.00l/h, 连续可调。
5.超滤泵精度为超滤量±1%。
6.平衡精确度为透析液总量的±0.1%。
*7.压力衡定测试：治疗时每≤12.5分钟进行一次压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。
8.体外循环监控：监测动脉压（指示范围-300mmHg~+280mmHg）、静脉压（指示范围-60 mmHg~+520mmHg）、气泡及液位监测功能，漏血防护监测功能，以及静脉管路夹。
9.跨膜压（指示范围-60~+520mmHg,分辨率：≥20 mmHg），缺保持监视器灵敏度的同时不产生误报，跨膜压的报警极限会追踪至120 mmHg 的最大值。
10.血流量设定范围：15～600ml/min，有效血流速：0~600ml/min，精确度：±10 %，分辨率：≥1ml/min，可实时显示有效血流量。
11.肝素注入速度设定范围：0.1～10ml/h，允差范围在设定值的±5%。
12.透析液温度监控（具备超温报警）：温度设定35℃~39℃，报警限值33℃~40℃，连续可调，精度±0.5℃。
13.透析液流量精度为±10%。
14.透析液流量监控：标准模式设定范围为300 ml/min，500 ml/min、800ml/min；在特殊模式下，根据有效血流量实时调整透析液流速 ，透析液流量为300ml/min，400ml/min，500ml/min，600ml/min，700ml/min，800ml/min。
15.血泵管直径2mm~10mm。
16.具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能：按照浓缩液配方及稀释比例计算目标电导率，具备两个或以上在线的透析液电导率测量设备。透析液电导率标尺显示范围12.8 - 15.7mS/cm，精度：±0.1 mS/cm，具备防止A/B放错的措施。
17.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，可预设多种透析液配方。
18.标配透析液过滤器，确保透析液品质，同时设备具备监测滤器使用寿命并显示更换提示。
19.全自动的清洗，脱脂，化学加热消毒，柠檬酸消毒液可加热到84±3℃，连同浓缩液管一体化清洗消毒。
20.设备具备后备电池紧急情况下确保患者安全下机回血。
21.标配血压监测模块，显示收缩压：30mmHg~280mmHg,舒张压：10mmHg~240mmHg,平均动脉压：20mmHg~255mmHg；血压分辨率 1mmHg，心率分辨率1/min。
22.标配在线清除率监测模块，电导率测量范围12.8~15.7mS/cm, 误差为≤0.05mS/cm；最短测量间隔时间为25分钟一个周期；在治疗过程可显示：血浆钠浓度；测量精确度为±6%。
*23.标配数据软件接口实现网络安全功能，具备数据接口进行传输协议。
24.空气探测器检测方法超声波传输，静脉夹中另有光学检测器，敏感度 0~600ml/min。
25.漏血探测器敏感度3000ml/min-800ml/min时Hct为0.32时≤0.35ml/min。
26.清洗消毒流程：冲洗37℃/600mL/min；热清洗(再循环)  ：84℃/450mL/min；化学消毒(再循环），37℃/600mL/min。
27.具有水/热/化学等多种化学消毒程式可供选择，消毒、脱钙一次完成不超过30分钟。
*28.预期工作寿命为初次启动后≥10年。
*29.医院设备投入使用时需配备监测功能:血温、血压、在线清除率、血容量监测等。
（四）血液透析机（双泵）
1．具备≥15英寸的高分辨率显彩色可旋转式触摸屏操作，中文治疗操作系统显示，操作简便，图象更直观，引导式管路安装：自动协助管路安装、拆除。
2．具有超滤和钠曲线，满足个性化透析。
3．独立的肝素泵，动脉夹，和干粉装置。
4．提供单针透析模式作为紧急措施。
5．全自动的化学消毒/热消毒（至少85度），消毒、脱钙、脱脂、冲洗一次完成，进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。
6．漏血检测器：为红光+绿光双重监测，能区分真、假性漏血；漏血监测精度：最大透析液流量1000ml/min时﹤0.5ml血流（红细胞压积0.25）。
7．具有无创式动脉压力监测、静脉压、跨膜压，漏血检测，空气监测。
*8.机器有紧急按钮功能：①可一键终止超滤，②自动测量血压，③自动追加置换液，④自动降低血流量至50ml/min（参数可调）。
9.标配的透析液滤过器装置，制备超纯透析液与置换液。
*10.具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，应触发声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。最大失血量小于200ml。
*11.置换液流量：25-600ml/min, 精确度 ±10%。采用自动置换液追加（自动置换程序）时根据连续采集的透析器负荷率自动控制置换速率置换液与有效血流量自动匹配。
*12.具有多种治疗功能：血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF ），可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗。
13.标配的在线血压监测仪，全自动，无侵入性操作，轻松观察血压的图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-45-60分钟以上及快速测量，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏。
14.联机在线清除率监测仪为标配，实时监测并显示患者体内尿素清除情况(K)、实际透析治疗时间、血浆钠浓度、 实时透析剂量 (Kt/V)，及时提醒医护人员进行处方调整，保障透析的充分性；无创，一键式操作，应用方便。无额外的耗材，每次治疗监测不会增加成本。 
15.动脉压监测显示范围：-300mmHg～+300mmHg；精度：±7mHg。
16.静脉压监测显示范围：-100mmHg～+380 mmHg；精度：±7mHg。
17.跨膜压监测显示范围：-100mmHg～+400mmHg。
18.血流量：血流量范围 30～600ml/min；分辨率≥10ml/min，血流量精度：±10%。
19.空气检测器: 超声传导检测，静脉夹中另有光学检测器。
20.肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。流速 0.5～10ml/h；单次追加剂量1～20ml，注射器尺寸 20ml，30ml。
21.透析液环路流量：0﹣1000ml/min（每100ml/min可调）； 温度：34℃～39℃。
22.待机情况下透析液流量100ml/min。
23.电导度范围：12.8～15.7mS/cm(25℃)。
24.超滤率：0～4000ml/h,精确度：±1%。
25.清洗/消毒：
①清洗：温度/流量：37℃/600ml/min；
②热清洗(再循环)：温度/流量：85℃/450ml/min；
③ 热消毒(再循环)：温度/流量：85℃/450ml/min;
*26.采用密闭式双容量平衡腔超滤控制系统,腔室容积为≥30ml，通过平衡腔系统进行透析液流量和超滤的控制,控制脱水精确度达到±1%，超滤精准，保障治疗安全。
*27.医院设备投入使用时需配备监测功能:血温、血压、在线清除率、血容量监测等。
（五）血液透析水处理系统（热消毒）
（1）设备整体要求：
1.系统产水量：≥1200升/小时（水温：25℃）；
2.规格及消毒方式：双级反渗透管道热消毒经典版；
3.可对水处理循环管路进行全自动＞85℃高温消毒，并可实现对水处理循环管路的化学消毒功能；
4.产品水质符合血液透析用水标准规定；
5.具备水处理医疗器械资质；
*6.细菌总数≤lcfu/mL， 细菌内毒素数量≤0.03EU/ml；
7.电导率≤4μs/cm；
8.主机产水脱盐率≥98%；水回收率≥70%；
（2）反渗透预处理部分
1.全自动前级加压泵及变频器组件：1台，规格：扬程≥35米，流量≥6T/H；
2.前级泵前配置金属过滤器；
3.全自动砂滤过滤器：1套，内填多重滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置
4.全自动除氯（活性碳）过滤器：1套，内填碘值大于1000的椰壳酸洗的活性炭等滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置；
5.全自动软水器：1套，内填树脂等滤料，带流量型控制全自动/手动的反冲/再生装置；
6.精密过滤器（五芯，5μm），不锈钢罐体；
7.溶盐箱容积＞200L；
8.软水缓冲水箱由压力传感器控制，防止溢水；优质材质不锈钢，水箱容积＞200L；
9.加热保温水箱容积＞150L，半导体加热装置功率＞1800KW；
10.罐式过滤器、软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装压力表；软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装取样口；
11.每个过滤罐设有旁路装置，在出现故障时，可启动旁路装置，保证供水；
（3）主机及反渗透装置部分
1.一级反渗透反渗膜及不锈钢膜壳2只，二级反渗透反渗膜及不锈钢膜壳1只，反渗膜需耐用；
2.一级高压泵1只，规格：扬程≥110米，流量≥5T/H，二级高压泵1只，规格：扬程≥110米，流量≥3T/H；
3.在夜间或无治疗时，对反渗透膜表面及输送管道进行反渗水自动循环冲洗，保证反渗水无死腔定期流动，防止生物膜的产生；
4.操作系统对操作人员的操作权限分级管理，并具有防止误操作提示文字框有效防止误操作；
5.触摸屏人机触控界面、PLC控制，参数设置方便，具有中文显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰强；
6.具有测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能；故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储方便操作人员查询；
7.控制系统面板上配以流程图形式配以指示灯；
8.系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电保护功能；
9.工控系统使用优质总控单元，故障率低，抗电磁干扰能力强，系统运行控制采用双重保障方案（总控，PLC控制）。触摸屏损坏，PLC可独立控制设备工作；
10.采用高品质≥10英寸真彩液晶触摸屏，及PLC控制和显示，全中文操作；智能型微处理器芯片作数据处理，通俗易懂的人机界面设计理念，实现设备和用户之间进行交互和信息交换；
11.控制及信号采集电器部件全部采用低压电源 24V供电（需提供设备原始电路图证明该设备能够符合安全电源供电要求）；
12.反渗透装置均采用缓冲启动控制，设备全部使用电动阀防止水锤的发生，完成全自动运行（需提供设备原始水路图证明该设备能够符合缓冲启动控制要求）；
*13.可自设定自动开/关机时间使设备全自动运行、自设定自动夜间模式，消毒及夜间模式可以天为单位，每周循环设定消毒时间以及开关机时间；
14.具备自动/手动控制系统；
15.多种消毒方案可以根据需要任意组合，热消毒模式下可设置自动消毒程序，支持一键式热消毒功能，可轻松完成主机系统消毒工作；
16.设备具有全自动管道热消毒和化学消毒功能，在热消毒模式下，对透析室管路无死腔消毒，加热温度不低于85℃循环；
*17.具备热交换系统，保持80℃-85℃高温杀菌＞20min后让管道内反渗水急速降温，通过急剧的热与冷变化促使细菌的凋亡；
*18.提供远程监测平台，实时显示水质状态，显示主要耗材的使用时间，使用状态等相关参数。可通过手机、电脑、PAD等设备远程监测水机运行状态；
（4）反渗水供水管路
1.输送管路加装安全恒压阀；
2.根据场地实际情况，透析室内循环管路可为双循环；
3.反渗水循环管路系统无死腔设计，保证反渗透主机和输送管道中的水循环流动，避免微生物污染风险；
4.反渗水管路采用高品质PEX—C材质；
5.回水管路做变径工艺，以实现回水流速＞0.42m/S。防止循环管路生物膜的产生；
（六）集中供液系统
（1）功能要求
1.满足30-120床的血透机吸液需求。
2.可设定单次10-50人份配制及满足多品牌的透析机的配方要求，提供配制容量及参数设定证明资料。
3.供液压力≤45 KPa,保证血透机吸液安全，提供操作界面实时显示证明资料、验收需提供检测记录。
*4.A系统满载≥150人份、B系统满载≥120人份的供液量，减少配制间面积占比。
*5.主机箱一体式设计，桶身、管路等不能外露，机箱内包含独立的≥100L预先投粉桶，≥320L的配液桶、储液桶各一个，干粉配制预先投入，联动配制浓缩透析液，提供主机箱3个桶连接结构图。
*6.配制透析浓缩液微生物标准应符合透析液浓缩物的国家标准的要求：细菌总数应≤1CFU/mL；真菌总数应≤1CFU/mL；大肠杆菌不得检出；内毒素含量应≤0.03 EU/mL，提供国家承认的第三方机构检测报告证明资料。
（2）操作控制系统
1.集成式控制系统、触摸屏人机交互界面，防误操作设计，确保安全可靠，提供控制系统、触摸屏证明资料。
2.具有操作权限设定功能，对设备的使用、参数修改与查看分级授权管理。
3.操作屏幕可显示系统工作状态与时间，工作流程图与各环节的运行状态和监测数据，提供操作界面运行证明资料。
4.系统具有声音、三色光灯、弹窗警示等提示，报警声需洪亮。
5.设备运行事件和报警事件显示和记录功能。
6.控制系统具有自动/手动应急配液模式，可手动应急配制溶液。
7.系统可根据每周患者治疗情况进行二十四小时预约启停、巡管排气、冲洗配制等需求，减少能耗和人工操作失误带来的损耗，极大提升技术人员的操作体验，提供每周预约功能的证明资料。
*8.具有远程监控、操作的系统，可实现护士站有线端、手机无线端远程查看，操作的功能，提醒、报警信息微信推送功能，提供手机APP软件、微信信息推送证明资料。
（3）配液系统功能
1.进水采用压力式计量系统，进水过程可自动校准，确保进水精准度≥99.9%。
2.投粉口离地面高度≤120cm，无需借助梯子投粉，提供结构设计图证明资料。
3.单次配液时间≤20min，采用水泵增压涡流方式快速溶解。
4.在线电导度监测精度0.01ms/cm，首次结果偏离范围可进行第二次溶解，结果异常需有提醒警报。
5.设备自带照明功能，配液完成时方便人工复核查看。
6.溶液配制完成后可根据储液桶使用情况自动补充，储液不足时声光提醒配制，配液桶自动配液二次供给，同时打印机打印配制日期/时间/人份数/浓缩液体积/电导率等信息。
（4）储液系统
储液桶配高精度液位传感器和防溢液位开关，可自动完成传送过程和液位报警。
（5）供液系统
*1.供液管路使用一体成型的编织医用级别硅胶软管，管路内径≥12mm,全循环无死角管路设计，无T型支管形成盲端，材质不含重金属析出物。
2.供液系统采用全循环设计，管道中的浓缩液不间断流动，防止液体长期停滞。
3.与液体长期接触的桶、管路需采用耐酸耐碱、无毒性物质释放的材质。
4.与血透机连接方式采用无死腔的三通接头，不能使用普通球阀T型接头，减少管路死腔。
*5.采用正压供液方式，血透机的供液压力≤45KPa，供液泵为一用一备，紧急故障自动切换，需提供运行、结构图片等证明资料，验收需进行功能测试。
（6）清洗和消毒功能
1.设备配液开始和结束后，能自动清洗配液系统各部件，有效防止腐蚀及细菌污染。
2.配液桶具有360°喷淋系统，可对桶内部全面清洗。
*3.系统自带微酸性电解水消毒机，消毒过程无需人工操作。
（七）污物处理桶
1.主材材质:优质、环保原料
2.产品尺寸:约45cm*41cm*57cm   
3.容积：≥60L
4.产品特点:优质原料，结实耐用，脚踏人性化设计。
（八）除颤监护仪
1.具备同步、异步手动除颤功能。
*2.标配6导联心电监护功能。
3.除颤能量范围2-360J。除颤精度±15%或±4J，取大值。
4.除颤采用双相波技术，电流控制除颤技术（CCD）。
5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分14档以上，常用能量在机身面板上分别有独立的选择按钮，直接按下任意一档选择对应的除颤能量值。
6.除颤充电迅速，充电至200J≤6s。
*7.标配可充电锂电池，可支持200J除颤可达160次，360J除颤可达95次。
8.心率监测范围：30 – 300次/分钟，心率测量精度<±1%，漂移容差 <±1%，增益稳定性<±1%
9.共模抑制比：>95dB
10.成人、小儿一体化电极板，标配除颤起搏监护多功能电极片。
11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。
12.LCD液晶显示屏≥ 5.5英寸，可双通道显示心电图波形。
*13.内置热敏输出终端，三通道打印心电图；有在线、自动、记忆打印功能。
*14.标配2G存储卡，支持语音录音功能，可回顾≥100小时心电图
15.标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录等）
16.关机状态下，每日自动运行自检（包括电池检测），并有独立状态屏幕显示自检结果。
17.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受至少1m跌落冲击。
（九）动态血压记录仪 
1、测量方法：示波法；
2、放气方式：阶梯放气；
3、测量精度: 压力±3mmHg、心率±2bpm或±2%bpm，取大者
4、测量范围：收缩压：40-255mmHg；舒张压：10-195mmHg；
心 率：40-240bpm；
5、过压保护：不超过300mmHg；
6、测量间隔：可定制15、20、30、40、45、60、90、120分钟等多种时间间隔；
7、数据传输：支持GPRS无线传输 或 USB接口两种传输方式任选其一，其中GPRS无线传输含三年数据流量费；
8、数据存储器：不少于999组数据
9、工作环境：
使用温湿度：0～40℃/10%～95%（无凝结）。
储存温湿度：-20℃-60℃/≤95%（无凝结）。
10、采用锂电池供电，电池容量≥1200mAh，充电。
11、无气管一体式设计。
12、袖带可拆卸，并可取出气囊再清洗，便于使用清洁。
13、测量失败,能够自动补测。
14、噪音：不超过45dB。
15、声音设置：语音播报，有独立声音开关，可自行开关声音；
16、分析软件：支持云端SaaS模式，可提供数据表图、血压趋势图、血压数据统计图表。
17、能够统计全天血压数据、日间血压数据、夜间血压数据分析，血压负荷、血压下降率、清晨血压数值、血压异常提示，显示在动态血压报告上。
18、联网软件系统能够自动得出动态血压报告诊断参考结果。
19、可生成Word格式动态血压报告。
20、诊断报告页眉自动带有医院名称。
（十）等离子空气消毒机（壁挂式)
（1）基本参数
1、适用体积：≤100 m3
2、循环风量：≥800 m3/h
3、电源：AC220V±22V ,50Hz±1Hz
4、输入功率：≤32W
5、工作噪声：≤50db(A) 
6、类型：壁挂式
7、外形尺寸：约93*16*36cm
8、消毒方式：等离子体+静电吸附
9、杀菌区电场强度≥8000V，积尘区电场强度≥4000V
*10、等离子体电场电子密度（m-3）：5.29×1017～2.73×1018 
11、消毒时空气中臭氧浓度：＜0.04mg/m3
12、等离子发生器寿命：≥25000小时
13、适用环境：人机共存，动态环境及静态环境
14、设备外观：冷轧板喷塑，富有质感，降低危害，使用更安全放心
（2）性能参数
1、风速：本机采用四挡风速，分别有低速、中速、高速、强劲，大面积风口，纵向出风。
2、适用范围：普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区、消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。
3、操作方式：手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制，多种选择方便用户操作
4、远红外线遥控:遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M。
5、临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。
6、程控定时功能：8组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。
7、童锁功能：防止儿童误碰显示板或遥控器按键。
8、显示屏：采用触摸显示屏，功能键齐全。
9、等离子体模块：模块采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好(两段式)。
*10、报警提示功能：
1）电机故障自动报警；
2）过滤网更换提醒；
3）等离子体杀菌模块故障报警；
4）设备具有累时功能，温度、湿度提醒功能，实时监测室内空气湿度、温度。
（3）灭菌效果
*1、在设备开启的规定时间内，对20m3密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为≥99.95%，对100m3密闭房间空气中自然菌消亡率大于≥95.49%。
*2、在设备开启的规定时间内，对100m3密闭房间空气中的尘埃粒子浓度可达到十万级洁净度。
（十一）紫外线消毒机（壁挂式）
（1）基本参数
1、适用体积：≤100m3；
2、循环风量：≥1000m3/h；
3、电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ；
4、输入功率：≤250W；
5、工作噪声：≤55db(A)；
6、类型：壁挂式；
7、外形尺寸：约98*36*16cm；
8、腔内紫外线强度≥13800μw/cm2；
9、灯管平均寿命：≥5000h；
*10、消毒时空气中臭氧浓度：＜0.02mg/m3 ；
11.紫外线泄漏量＜1μw/cm2；
12、操作方式：至少包括手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制；
13、适用环境：人机同在，动态环境及静态环境；
14、设备外观：冷轧板喷塑配合ABS阻燃塑壳组成，外形美观，降低危害，使用更安全放心；
15、设备带有手持式操作屏；
16、消毒原理：双重物理过滤方式协同紫外线进行消毒；
（2）性能参数
1、本机采用三挡风速：低速、中速、高速；
2、适用范围：医院等公共场所的空气消毒；
3、采用双重保险丝对设备进行保护，插上电源，无需进行任何操作，直接进入待机状态；
4、遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M；
5、手持式按键控制屏（线控），各功能操作齐全，线长2.5米，可在遥控器丢失情况下，不必登高，直接拿起线控就可对设备进行操作，简单方便；
6、临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业；
7、程控定时功能：3组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业；
*8、当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能；
*9、具有灯管故障报警查询功能，设备工作累时功能；
10、出风口设计为约45度倾斜出风，更利于消毒；
11、机腔内部配置活性炭过滤网，多重过滤，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。
（3）灭菌效果
*1、在设备开启的规定时间内，对20m³密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为99.95%，对100m³密闭房间空气中自然菌消亡率大于98.64%。
（十二）等离子空气消毒机（移动式）
（1）基本参数
1、适用体积：≥100 m3；
2、循环风量：≥800 m3/h；
3、电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ；
4、输入功率：≤36W；
5、工作噪声：≤55db(A)；
6、类型：移动式；
7、外型尺寸：约34*26*87cm；
8、消毒方式：等离子体+静电吸附；
9、等离子体电压:6000-7000V；
*10、等离子体电场电子密度（m-3）：5.29×1017～2.16×1018
11、消毒时空气中臭氧浓度：＜0.1mg/m3；
12、等离子体发生器寿命：≥25000小时；
13、作方式：手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制，多种选择方便用户操作；
14、适用环境：人机共存，动态环境及静态环境；
15、设备外观：冷轧板喷塑；
16、本机配有推拉扶手，至少4个聚氨酯万向轮，经久耐磨；
（2）性能参数
1、风速：本机采用四挡风速，分别有低速、中速、高速、强劲，大面积风口，横向出风；
2、适用范围：普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。
3、远红外线遥控:遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M；
4、临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业；
5、程控定时功能：8组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业；
6、童锁功能：防止儿童误碰显示板或遥控器按键；
7、显示屏：采用触摸显示屏，功能键齐全；
8、等离子体模块：模块采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)。
*9、报警提示功能：
1）电机故障报警
2）滤网更换提醒
3）极板故障报警
4）有累时功能，温度、湿度提醒功能，实时监测室内空气温湿度。
（3）灭菌效果：
*在实验条件下，设备作用2小时对30m³密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为99.99%，对100m³密闭房间空气中自然菌消亡率大于90.0%。
（十三）抢救车
（1）基本参数
1.车体材质采用全新优质ABS颗粒；
2.车体结构为：台面，底板，立柱，侧板等组装成型 ；
3.台面采用全新理念一体化成型设计 台面配置不锈钢三面围栏，ABS除颤平台和伸缩输液架，除颤平台可摆放除颤仪或监护仪等医疗设备等 输液架可在抢救输液使用，美观易清洁；
4.立柱采用四根塑钢材质 提高车体称重性和美观耐用；
5.抽屉采用五层设计，2个小抽屉2个中抽屉 1个大抽屉，抽屉面板相同颜色，便于不同急救药品分类摆放，抽屉颜色可根据需求定制不同颜色等，抽屉内部标配置3*3分类药格插片，可根据药盒大小自由组合，抽屉配置联动中控锁，可锁止五层抽屉 ，保证抽屉内药品安全防丢失；
6.车体底板采用加厚承重底板，内有加强筋设计 增加了车体稳定性和承重性和药品安全性；
7.左侧面配置隐藏式副工作台，使用时可拉出，便于医护人员书写记录或摆放轻型针剂用品等使用 ，使用后可推进车体，便于推动，节省空间；
8.左侧配置资料盒，便有医护人员书写抢救病例和药品使用记录摆放；
9.右侧配置一个利器盒挂框，2个黄色一次性利器收纳盒便于收纳抢救时用的针头利器等收纳使用；
10.右侧两个分类垃圾桶，颜色分为黄色和蓝色，便于医护人员在抢救时产生的医疗垃圾分类处理和收纳等；
11.车体背面标配：至少2米电源插座可为除颤仪或监护仪供电使用；
12.车体背面标配：心肺复苏板，除颤时使用 ；
13.车体背面标配：隐藏式氧气瓶托架 可放置至少4L氧气瓶。
（2）配置清单
1.急救车体	1辆；
2.抽屉	5个；
3.药格片 30片；
4.侧挂框 1个；
5.利器盒1L	2个；
6.垃圾桶  2个；
7.轮子	4个；
8.电源插座 1个；
9.心肺复苏板 1个；
10.输液架 1根；
11.除颤平台1个；
12.钥匙	 2个等。
（十四）注射泵
（1）设备功能
1.双通道一体机：A.B通道操作屏幕及按键上下相互独立，便于区分操作；
2.A.B通道具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷；
3.侧面提手，便于转运；
4.A.B通道具有相互联机中继功能；
5.具有药库定制功能；
6.输液日志支持手机下载；
7.自动识别注射器规格；
8.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测；
9.标配无线模块；
10.芯片：双CPU，安全度高；
11.智能化，信息化，可连入中央输注监控系统，护理系统，智慧重症临床信息系统，可与医院HIS系统连接；
（2）技术参数
1.注射器规格：
2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
2.注射速度：
2mL注射器：0.01-100mL/h；
5mL注射器：0.01-150mL/h；
10mL注射器：0.01-400mL/h；
20mL注射器：0.01-600mL/h；
30mL注射器：0.01-1000mL/h；
50mL注射器：0.01-2100mL/h；上述均以0.01mL/h步进。
3.注射精度：±2%；
4.具有快推和丸剂功能；
2mL注射器：1~100mL/h；
5mL注射器：1~150mL/h；
10mL注射器：1~400mL/h；
20mL注射器：1~600mL/h；
30mL注射器：1~1000mL/h；
50/60mL注射器：1~2100mL/h；以上均以1mL/h步进。
5.注射模式八种：R+V模式，R+T模式，V+T模式，R模式，药库模式，中继模式，梯度模式，延时启动模式；
6.KVO速率：
输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h；
输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h；
输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率；
7.报警功能：
规格错误、推柄错误、阻塞、输注完成、电池耗尽、电池/网电同时断开、电机故障通讯故障、内电通讯故障、暂停超时报、内部电池欠压、接近完成；
8.阻塞报警值：最高130kPa±30kPa，最低26kPa±20kPa，9档连续可调；
功耗及电池：功耗：<75VA；电池：标称电压约11.1V；支持设备正常使用4小时以上。
（十五）大号治疗车
1.主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计；
2.台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠；
3.车体采用铝合金立柱，侧边装有中控锁定装置，操作简单、方便；
4.一中抽，抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉配有抽屉插卡片，方便标识；三层治疗台，方便使用。
5.底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮；
6.车体规格：≥750*480*930mm
7.配置：侧挂盒1个，利器盒2个，B型垃圾桶2个。
（十六）中号治疗车
1、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 
2、车身为钢塑箱体，采用厚度≥1.2mm的优质电解板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； 
3、带有两只抽屉，可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨，抽屉内置1套活动式48格药盘，可取出，每格有标签插槽，抽屉下部开放空间；
4、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；
5、车体右侧配有隐藏式副工作台；
6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；
7、抽屉面板采用淡蓝色，车身采用米白色；
（十七）轮椅
1．车架选用高强度A3，钢管厚度：至少Φ22.2*1.2 mm钢焊接而成，表面喷塑处理，防锈能力强、防腐蚀，安全性能高、坚固耐用等特点。
2．靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。
3．扶手架：固定扶手,扶手垫采用高品质PU材质，防老化。
4．刹车结构采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全。 
5. 座垫/靠垫：帆布材质，附带安全带，提高安全系数
6．脚踏板采用偏心装置锁紧，可高低调节，可供不同的用户使用，配腿带。
7．前轮：至少7英寸PVC万向轮胎，配高强度塑料轮毂。后轮：至少24英寸充气橡胶后轮，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。
8.可折叠式车型，方便携带出行，且能节省占用空间位置。               
9.座宽约：460CM。整车高约 880CM，整车宽约675CM,折叠净尺寸约：940CM*270CM*915CM,承重≥100KG。
（十八）病历车
1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，台面选用ABS原料，具有防霉性能，表面喷涂汽车漆，台面镶嵌304不锈钢拉丝板材；
2.铝合金型材立柱，表面静电喷涂处理；
3.ABS台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏；
4.车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，侧拉板采用静音导轨；
5.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
6.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置；
7.底部采用四只静音防缠绕脚轮，两只带刹车，一只带定向；
8.车体抽屉配置：
8.1 车体上部配抽屉，抽屉高度≥100mm；
8.2 抽屉面为铝合金板材，所有抽屉斗为铝合金型材，通过加强塑料件连接组装；
8.3 抽屉全部选用ABS扣手，抗氧化处理；
8.4 抽屉选用三节静音阻尼滑轨，带阻尼回缩功能；
8.5 车体下部为两列病历存放区，可存放病历，病历车选用一体成型ABS托条；
8.6 配60本病历本；
9.病历车采用中控锁系统；
（十九）血液灌流机
（1）设备主要技术参数指标
1.适用管路:内径约为φ8mm 和φ6mm 的标准泵管。
*2.血泵流量调节范围:9mL～450mL/min(φ8mm)，6mL～300mL/amin(φ6mm)。泵预置量设置为5位，最大可到 99999mL，血泵连续运转可达8 小时以上，累计量才会自动清零。
3.通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5％范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准。
4.肝素泵流量调节范围:0.5～10mL/h。
5.肝素泵流量精度:±5％。
6.动脉压力显示范:-20kPa～+38kPa，显示精度±1kPa。监测范围:动脉压150mmHg～ +285mmHg。
7.动脉压报警限设置范围:-20kPa～+38kPa，报警误差±2kPa。
8.静脉压力显示范国:-18kPa～+40kPa，显示精度±1kPa。监测范围:静脉135 mmHg～+300 mmHg。
*9.静脉压报警限设置范围:-18kPa～+40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于+1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。
*10.血液保温器加热介质温度设置范:36～41℃，显示精度±0.1℃。
11.采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20％，也能保证设备稳定工作。
（2）性能特点
1.血泵流量精度: ±5％，高于行业标准±10％。
2.电压波动范围;电压在 AC90～264V 范出内波动均能保证设备稳定工作。
3.机内温度监控:设有机内高温(＞45℃)报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，延长产品使用寿命。
4. 移动方便:有提手装置，方便用户移动;配有移动台车。
三、商务要求
3.1设备信息系统需连接医院信息系统，实现端口连接和数据传输，由中标方承担。
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1）所有设备整机质保不少于2年，质保期内对所有硬件进行维护及升级，软件功能终身开放、维护及免费升级，费用包含在本次报价中。
2）第三方软件终身维护及免费升级，费用包含在本次报价中。
3）保修期自设备安装完毕，双方签署统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。
3.3售后要求：
1）质保期原厂工程师及原厂配件维修；
2）2小时响应，工程师12小时内到场，24小时提供备用设备。
3.4定期巡检：投标人需提供巡检服务并做好详细记录，年度定期预防性维护保养次数不少于2次，并向采购人提供巡检及维护保养报告。 
3.5培训要求：
1）在设备交货时，投标人派专业技术人员对操作人员进行为期3-5天现场安装及技术培训。投标人须负责对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。提供设备的正常使用和安全运行培训，以及必要的技术支持。
3.6验收要求：
1）设备验收：设备到达采购人指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由中标人负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由采购人测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，中标人必须无条件进行更换。更换所产生的费用由中标人负责，若因此导致交货逾期，由中标人承担逾期交货的违约责任。采购人有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。
2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经采购人项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。
3）若采购人提出需要第三方参与验收，则由此产生的费用由中标人承担。
4）中标人所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，中标人对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。
3.7其他要求：
1）应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件等维护维修必须的材料信息等。
2）该设备所产生的病人数据需存储在医院内部设备上，未经授权不得访问。
3）该设备未经允许不得组建或连接除医院工作的内网以外的任何网络，如需连接医院内网的可由设备使用科室向医院计算机信息中心申请。
4）该设备含配套设备内所安装的软件（包括操作系统、应用软件等）需为正版授权。系统软件存在盗版情形视为违约，采购人有权解除合同并要求中标人赔偿全部损失。
5）安装验收时需提供该设备的水、电、气路设备原理图等技术资料。
6）安装验收时该设备的专用应用软件和驱动程序需提供原程序安装包，有注册码、密码锁的需提供相应注册码及密码。
7）设备验收合格后进入为期90日的临床试运行期，试运行期间发现设备性能指标未达到招标文件技术参数的，中标人须在7日内完成整改，整改后仍不达标的采购人有权解除合同。
8）需要工作站设备需提供工作站。
9）需负责所有设备安装、调试、配套设施、病区制冷设施等，达到院方使用要求。
10）装机配至少200套耗材用于机器试运行，包含：血液透析器、血液透析管路、血液透析液、一次性穿刺针全套耗材等。


第六章 资格评审标准
投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有工商行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织或自然人，提供营业执照或其他组织证明文件或自然人身份证（扫描件）。

	
	1.2
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：1）2022年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）。3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

	
	1.3
	投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供2024年05月（含05月）至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件），成立未满6个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明。

	
	1.4
	投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2024年05月（含05月）至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件），成立未满6个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明。

	
	1.5
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）。

	
	1.6
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	1.7
	法律、行政法规规定的其他条件。

	
	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	
	2.1
	根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，若投标人所投产品被列入《医疗器械分类目录》内的必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求执行，若未列入《医疗器械分类目录》内的不作强行要求：①所投产品被列入《医疗器械分类目录》内，投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械；②所投产品未被列入《医疗器械分类目录》内，投标人须提供相关证明材料或书面声明；

	
	2.2
	投标人在递交投标文件截止之日前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为信息记录；（由采购代理机构统一上网查询）

	
	2.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	
	2.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

	
	2.5
	投标人须保证使用方在设备和配套软件产品使用期不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉，提供承诺函；

	
	3
	本项目不接受联合体投标。
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第七章 评标方法（综合评分法）
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	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标保证金
	未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，标的物单价报价超过单价限价的；

	
	
	法定代表人身份证明书
	不符合招标文件规定的格式及内容；

	
	
	法定代表人授权委托书
	不符合招标文件规定的格式及内容，未提供相关证明材料；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

	
	
	其他实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：
①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素分值及权重
	投标报价F1：满分30分。
技术部分F2：满分57分。
商务部分F3：满分13分。

	
	
	3、投标报价
评审F1
（满分30分）
	投标报价计算公式= （评标基准价/该投标人报价）×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即符合性审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个符合性审查合格的有效投标报价。
注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品（货物或服务）的价格给予10%的扣除。
2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

	3.3
	详细评审标准
	4、技术部分
评审F2
（满分57分）
	1、技术指标响应评分（满分48分）
根据投标文件对招标文件第五章 项目需求及技术要求 二、技术要求中技术指标的响应程度进行评分，总共有19项设备参数，按下列标准进行评审：
1）技术要求中（一）血透体重秤、（七）污物处理桶、（十三）抢救车、（十五）大号治疗车、（十六）中号治疗车、（十七）轮椅、（十八）病历车共计7项设备参数，7项设备技术参数完全满足招标文件要求的得7分，每出现1项设备技术参数不完全满足招标文件要求的扣1分。
2）技术要求中（二）心电监护仪技术参数完全满足招标文件要求的得3分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分。
3）技术要求中（三）血液透析机（单泵）技术参数完全满足招标文件要求的得7分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得4分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得3分，否则不得分。
4）技术要求中（四）血液透析机（双泵）技术参数完全满足招标文件要求的得7分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得4分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得3分，否则不得分。
5）技术要求中（五）血液透析水处理系统（热消毒）技术参数完全满足招标文件要求的得3分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分。
6）技术要求中（六）集中供液系统技术参数完全满足招标文件要求的得5分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得3分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分。
7）技术要求中（八）除颤监护仪技术参数完全满足招标文件要求的得3分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得1.5分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1.5分，否则不得分。
8）技术要求中（九）动态血压记录仪技术参数完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分。
9）技术要求中（十）等离子空气消毒机（壁挂式)技术参数完全满足招标文件要求的得2分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分。
10）技术要求中（十一）紫外线消毒机（壁挂式）技术参数完全满足招标文件要求的得2分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分。
11）技术要求中（十二）等离子空气消毒机（移动式）技术参数完全满足招标文件要求的得2分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1分，否则不得分。
12）技术要求中（十四）注射泵技术参数完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分。
13）技术要求中（十九）血液灌流机技术参数完全满足招标文件要求的得3分，其中标注“*”为重要技术参数，完全满足招标文件要求的得1.5分，否则不得分；未标注“*”技术参数完全满足招标文件要求的得1.5分，否则不得分。
注：此项评审依据《技术规格偏离表》进行评审，未提供技术支持资料证明其技术参数满足招标文件的，视为负偏离。

	
	
	
	2、项目实施方案（满分8分）
针对投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案中至少包含（1）设备运输及保护方案（包括运输路线规划、运输工具选择、针对设备的特性制定设备保护措施、设备的装卸及加固）；（2）设备安装调试方案（包括设备安装工序、安全措施、调试方法）；（3）质量保证承诺及措施（包括质量承诺、违约惩罚措施、质量管理制度）;(4)应急预案及验收方案（包括项目实施过程中可能遇到的各种风险、突发事件紧急事件处置、验收程序、不合格品处理、验收资料收集归档）。以上4项内容每项2分，满分8分，每出现一项内容缺漏的扣2分;每有一项存在内容缺陷扣1分。
注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。

	
	
	
	3、节能、环保产品评分（满分1分）
投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的加0.5分，环保产品的加0.5分。

	
	
	5、商务部分
评审F3
（满13分）
	1、商务指标响应评分（满分2分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，质保期、交货期、交货地点、质量标准、交货方式、付款方式6项内容均响应招标文件要求的得2分，出现一项不满足招标文件要求的不得分。

	
	
	
	2、售后服务评审评分（满分8分）
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包含但不限于：（1）售后服务承诺（包括但不限于针对售后服务内容的保障措施、售后服务及违约承诺、违约惩罚措施）；（2）售后服务联系方式（技术支持和售后服务的方式包括电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式）；（3）售后服务团队（明确人员姓名、年龄、专业、岗位职责、联系方式等）；（4）维护方案（包括但不限于电话服务、网络服务、现场服务、巡检服务等）。以上4项内容每项2分，满分8分，每出现一项内容缺漏的扣2分;每有一项存在内容缺陷扣1分。
注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。

	
	
	
	3、培训方案（满分3分）
根据投标人提供的针对业主的培训方案进行综合评审，内容包含但不限于：（1）培训内容（包括临床应用培训、相关设备标准培训、常见故障诊断与排除、软件系统的使用与管理）；（2）培训计划（包括培训时间安排、培训课程体系）；（3）培训效果的保障措施（包括反馈意见的收集和处理、线上与线下多样化的培训方式）。以上3项内容每项1分，满分3分，每出现一项内容缺漏的扣1分;每有一项存在内容缺陷扣0.5分。
[bookmark: _GoBack]注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。



1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购小型或微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的原则推荐中标候选人，上述条件均相同，由评标委员会通过记名投票的方式推荐中标候选人。
2.政府采购政策：
2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2.4节能、环境标志产品
2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”）

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


3.评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。通过符合性评审的投标人不足3家的，本项目应予废标。
★3.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，执行招标文件第二章投标人须知★26.7项规定。 
★3.1.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.1.2款规定处理。
★3.1.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。
3.2详细评审
[bookmark: _Toc321836408]3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。
3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc321836412]4. 投标文件的澄清
4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc321836413]5.评标结果
5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。
5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
5.3提供相同品牌产品的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
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